Thiết kế chế tạo và sử dụng khung gia tải 50.000kN

1. Đặt vấn đề.

Trong những năm gần đây, yêu cầu về thí nghiệm gối cầu chịu tải trọng lớn ngày càng nhiều. Trước đây, hầu hết các thí nghiệm này đều được đưa ra nước ngoài để thực hiện. Cuối năm 2005, nhằm đáp ứng kịp thời việc thí nghiệm thử tải gối đỡ dầm mái nhà chính của Trung tâm Hội nghị Quốc gia với tải trọng nén tới 20.000kN, Viện khoa học Công nghệ Xây dựng đã tiến hành thiết kế chế tạo khung gia tải 50.000kN. Việc thử tải đã được thực hiện thành công đúng điều kiện làm việc thực của gối đỡ. Tiếp theo đó, nhiều gối cầu chịu tải trọng lớn hơn đến 40.000kN đã được thí nghiệm bằng khung gia tải này.

2. Mô tả khu gia tải

2.1 Hệ kết cấu khung gia tải.

Hệ khung gia tải là hệ kết cấu thép tấm không gian, được cấu tạo từ các thép tấm liên kết hàn

Hệ kết cấu bao gồm các bộ phận chính sau:

- Các khung thép tấm đặt theo phương đứng với chiều dày tấm lớn hơn 70mm. Khung có hình dạng giống như tiết diện hộp.

- Các khung thép tấm được liên kết với nhau thông qua hai hệ sàn hộp thép nằm ngang. Mỗi hệ sàn hộp thép cao 300mm, bao gồm hai bản thép tấm (trên và dưới) , các bản thép tấm được liên kết với nhau bằng hệ sườn cứng .

2.2. Mô hình tính toán

Hệ kết cấu khu gia tải được mô hình hoá thành các phần tử tấm liên kết ngàm với nhau (hàn). Kích thước phần tử 0,75 x0,1m, 0,1 x 0,1m và 0,1 x 0,125m. Chiều dày phần tử tấm tuỳ từng vị trí trong khung, gồm các loại 20mm, 30mm, 40mm, 50mm và 70mm.

Liên kết hệ khung với móng được mô hình hoá dưới dạng gối cố định.

2.3. Các trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng.

Tải trọng.

Để sử dụng khung này cho nhiều thí nghiệm khác nhau với tải trọng lớn, thiết kế tính toán vứi các trường hợp tải trọng điển hình như sau:

a, Tải trọng bản thân kết cấu (TTBT): Hệ sô độ tin cậy của tải trọng bản thân vật liệu thép bằng 1,05.

b, Tải trọng thí nghiệm 20.000kN (TTTN 20000)

Trường hợp tải này sử dụng trong thí nghiệm thử tải gối đỡ dầm mái nhà chính Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Áp lực tác dụng vào hộp sàn trên, theo chiều từ dưới lên trên, phân bố trên diện tích  1mx1m tại tâm mặt sàn, giá trị áp lực 20.000kN/m2.

Áp lực tác dụng vào hộp sàn dưới, theo chiều từ trên xuống dưới, phân bố trên bốn hoặc hai diện chịu tải tương ứng với vị trí bốn hoặc hai đế kích. Mỗi diện chịu tải có diện tích 0,3m2 (tương đương đế kích có đường kính 0,67m). Giá trị áp lực là 16679kN/m2 ứng với trường hợp sử dụng hai kích.

c, Tải trọng thí nghiệm 40.000kN (TTTN40.000)

Trường hợp tải này xảy ra với các thí nghiệm thử tải với lực nén lớn nhất.

Áp lực tác dụng vào sàn trên, theo chiều từ dưới lên trên, phân bố trên diện tích 1,4mx1,5m tại tâm mặt sàn, giá trị áp lực  19050kN/m2.

Áp lực tác dụng vào sàn dưới, theo chiều từ trên xuống, phân bố trên bốn diện chịu tải tương ứng với vị trí bốn đế kích. Mỗi diện chịu tải có diện tích 0,3m2 ( tương ứng đế kích có đường kính 0,67m). Giá trị áp lực 33330kN/m2

Tổ hợp tải trọng

Tổ hợp thí nghiệm tải 20000kN; 1,0* TTBT + 1,0* TTTN 20000.

Tổ hợp thí nghiệm tải 40000kN; 1,0* TTBT + 1,0* TTTN 40000

2.4 Kết quả tính toán.

Chương trình phân tích kết cấu STAAD PRO 2004 cho giá trị các loại ứng suất trong phân tử tấm, bao gồm các giá trị chủ yếu sau:

-     Ứng suất pháp ( theo các trục địa phương) nằm trong mặt phẳng phần tử tấm: Sx, Sy.

- Ứng suất tiếp trong mặt phẳng phần tử tấm: Sxy.

- Ứng suất chính trong mặt phẳng phần từ tấm;

Sx + Sy         1

- Smax,min =                    ±       √ (Sx –Sy)2 + 4* Sxy2

2               2

- Ứng suất tiếp cực trị trong mặt phẳng phần tử tấm:

1                                                   Smax - Smin

- Tmax   =                  √ Sx –Sy)2 + 4* Sxy2   =

2                                                              2

(hiệu số giá trị Smax – Smin bằng giá trị ứng suất Tresca được chương trình tự động tính)

- Ứng suất tương đương tính theo thuyết bền thế năng biến đổi hình dạng, trạng thái ứng suất phẳng:

Von Mis = √ (Smax – Smin)2 Smax2+Smin2)

2

Kết quả tính cho thấy các giá trị lớn nhất sau:

- Ứng suất kéo lớn nhất: max (Sx, Sy) = 141,331 N/m2

- Ứng suất nén lớn nhất: min (Sx, Sy) = - 106, 297 N/m2

- Ứng suất chính lớn nhất, giá trị tuỵệt đối: max (| Smax|, | Smin|) = 146,241N/m2.

- Ứng suất tương đương lớn nhất, tính theo thuyết bền thế năng biến đổi hình dáng:

max (Von Mis) = 142,949 N/m2.

2.5. Kiểm tra khả năng chịu lực của khung với các loại thép.

Hệ số điều kiện làm việc của kết cấu khung: γc= 1.

Trường hợp sử dụng thép CT38:

Giới hạn bền fu = 380N/m2

Cường độ tiêu chuẩn fy = 230N/m2 (độ dày 40<t≤100).

ƒy

Cường độ tính toán f= -------- = 210N/m2 ( độ dày 40<t≤100 )

1,1

Kết quả tính toán cho thấy max (Von Mis) nhỏ hơn cường độ tính toán của vật liệu là 1,48lần.

Trường hợp sử dụng thép CT51:

Giới hạn bền fu = 510N/m2

Cường độ tiêu chuẩn fy = 270N/m2 (độ dày 40<t≤100).

ƒy

Cường độ tính toán f= -------- = 245N/m2 ( độ dày 40<t≤100 )

1,1

Kết quả tính toán cho thấy max (Von Mis) nhỏ hơn cường độ tính toán của vật liệu là 1,72 lần.

2.6 Kiểm tra đường hàn:

Đường hàn được tính toán chịu ứng suất tại các vị trí hàn, sử dụng que hàn N46. Dùng hai loại đường hàn đối đầu và đường hàn góc. Kiểm tra bền đường hạn tại các vị trí nguy hiểm nhất.

a, Kiểm tra bền đường hàn đối đầu.

Kiểm tra bền đường hàn thông qua các giá trị ứng suất tại các vị trí có đường hàn theo công thức:

√Sx2 + Sy2  - Sx* Sy +3* Sxy2    ≤ 1,15* ƒw* γ c hay Von Mis ≤ 1,15* ƒw* γ c

trong đó ƒw  là cường độ tính toán  của đường hàn theo công thức: ƒw  = 0,85*f (f- cường độ tính toán chịu kéo của thép tấm được hàn):

- Với thép CT38: 1,15 * ƒw* γ c = 1,15*0,85*210*1 = 205N/mm2;

- Với thép CT51: 1,15 * ƒw* γ c = 1,15*0,85*245*1 = 239,5N/mm2;

Đường hàn đối đầu nối các tấm thép dày 70mm.

Các giá trị ứng suất dùng để kiểm tra bền đường hàn được lấy tại các vị trí gần với đầu mút của đường hàn, phía tiếp xúc với hệ sàn hộp. Theo tiêu chí này ta xét  ứng suất tại các khung thép tấm giữa của cả hệ khung, nút số 5084, liên kết giữa các phần tử số 4971 và 4972 (hai phần tử nằm ở hai phía của đường hàn), ứng với tổ hợp thí nghiệm tải 40000kN (tổ hợp bất lợi) có Von Mis = 95,521N/mm2, nhỏ hơn 1,15 * ƒw* γ c (đối với cả hai loại thép).

b, Kiểm tra bền đường hàn góc.

Kiểm tra bền đường hàn góc dựa trên các giá trị ứng suất tại các vị trí có đường hàn theo công thức:

τ wf ≤ ƒwƒ* γ c và τ ws ≤ ƒws* γ c , trong đó:

ƒwƒ – Cuờng độ tính toán chịu cắt (quy ước) của đường hàn góc theo kim loại mối hàn, với que hàn N46 thì ƒwƒ* γ c = 200N/mm2

ƒws - Cuờng độ tính toán chịu cắt (quy ước) của đường hàn góc theo kim loại ở biên nóng chảy:

- Với thép CT 38:  ƒws* γ c = 0,45*f u 1= 0,45* 380*1 = 171 N/mm2;

- Với thép CT 51: ƒws* γ c = 0,45*f u 1= 0,45* 510* 1 = 229,5N/mm2;

τ wf và τ ws lần lượt là các ứng suất cắt cực trị tại vị trí tính toán theo kim loại đường hàn và kim loại ở biên nóng chảy. Các đường hàn chịu lực sử dụng đường hàn góc có gia công mép, hàn thấu bề dày tấm thép đã gia công mép. Do đó có thể sử dụng cho cho các giá trị τ wf và τ ws như sau: τ wf = τ ws = Tmax.

Công thức kiểm tra bền có thể viết lại là Tmax ≤ min (ƒwƒ* γ c , ƒws* γ c).  Các giá trị ứng suất dùng để kiểm tra bền đường hàn góc được xác định tại các vị trí thoả mãn các điều kiện sau: ứng suất Tresca = Smax – Smin lớn nhất.

Phổ ứng suất Tresca cho thấy ứng suất này đạt các giá trị lớn nhất tại các vị trí khung tấm thép ở giữa của hệ khung, tại đường hàn góc liên kết sườn bên trong của sàn hộp với tấm đứng bao quanh biên sàn hộp (gọi là đường hàn 1) và tại đường hàn góc liên kết tấm đứng của khung cũng với tấm đứng bao quanh biên sàn hộp này (gọi là đường hàn 2).

Trên đường hàn 1, việc tính Tmax được thực hiện ứng với tổ hợp thí nghiệm tải 40000kN – tổ hợp bất lợi cho các nút thuộc các phần tử, thể hiện trên bảng 1(N/mm2):

Bảng 1. Số liệu tính toán đường hàn 1.

| Phần tử | Nút | Sx | Sy | Sxy | Tmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5345 | 5046 | -100,81 | 484,20 | 556, 32 | 628,53 |
|  | 5058 | -117,91 | 482,20 | 832,09 | 884,54 |
| 5361 | 5058 | -300,91 | 354,92 | 640,98 | 719,99 |
|  | 5070 | -292,10 | 277,53 | 649,91 | 709,58 |
| 5377 | 5070 | -367,15 | 365,02 | 644,18 | 740,94 |
|  | 5082 | -205,78 | 231,59 | 456,73 | 506,38 |

Bảng 1 cho thấy các các ứng suất Tmax trên các nút nhỏ hơn min( ƒwƒ* γ c , ƒws* γ c ).  đối với cả hai loại thép. Trên đường hàn 2, việc tính Tmax được thực hiện ứng với tổ hợp thí nghiệm tải 40000kN – tổ hợp bất lợi cho các nút thuộc các phần tử - thể hiện trên bảng 2 (N/mm2).

Bảng 2 cho thấy các ứng suất Tmax trên các nút nhỏ hơn min( ƒwƒ* γ c , ƒws* γ c ) đối với cả hai loại thép.

Bảng 2. Số liệu tính toán đường hàn 2

| Phần tử | Nút | Sx | Sy | Sxy | Tmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4925 | 5046 | -539,44 | 766,63 | 465,39 | 801,90 |
|  | 5058 | -457,81 | 423,85 | 627,87 | 767,17 |
| 4935 | 5058 | -271,93 | 426,39 | 429,36 | 546,46 |
|  | 5070 | -121,77 | 312,37 | 384,09 | 441,19 |

2.7. Thí nghiệm điển hình đã thực hiện

a, Thí nghiệm thử tải 20000kN

Viện khoa học Công nghệ Xây dựng đã tíen hành thí nghiệm thử tải gối đỡ (bằng thép) dầm chính – Trung tâm Hội nghị Quốc gia với tải trọng nén 20000kN theo yêu cầu kỹ thuật về các thép thử của thiết kế.

Nội dung thí nghiệm:

+ Nén thẳng đứng với tải trọng 11000kN.

+ Gia tải ngang vào gối thử H= 860kN khi giữ tải thẳng đứng 11000kN không đổi.

+ Thí nghiệm góc xoay chịu tác dụng lực nén 11000kN với tấm kê 1o và 2o.

+ Nén thẳng đứng tới tải trọng 20000kN và giữ trong thời gian 10 phút.

+ Tăng tải lên tới 21000kN và giữ trong 02 phút.

Nhận xét: Ứng suất lớn nhất trong khung gia tải đạt tới 29% giới hạn chảy của thép CT38. Khung làm việc bình thường.

b, Thí nghiệm thử tải 25000kN

Đã tiến hành thí nghiệm thử tải gối chậu công trình cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60 – Bến Tre theo yêu cầu kỹ thuạt về các phép thử của thiết kế.

Nội dung thí nghiệm

+  Nén thẳng đứng với tải trọng 25000kN.

+ Thí nghiệm xác định hệ số ma sát khi gối chịu hai tác động: Tải trọng đứng 25000kN, gia tải ngang vào gối thử H= 450kN khi giữ tải thẳng đứng 25000kN không đổi.

+ Thí nghiệm góc xoay chịu tác dụng lực nén 25000kN với tấm kê 1o và 2o.

Nhận xét: Ứng suất lớn nhất trong khung gia tải đạt tới 35% giới hạn chảy của thép CT38. Khung làm việc bình thường.

3 Kết luận:

Khung gia tải của Viện KHCN Xây dựng là một thiết bị có thể thực hiện các thí nghiệm tải trọng lớn (đến 50000kN) đáp ứng độ chính xác và yêu càu kỹ thuật cao. Các gối đỡ càu, dầm, giàn và các bộ phận kết cấu công trình chịu tải trọng lớn trước khi đưa vào áp dụng hoặc đưa vào thi công xây lắp đều có thể kiểm tra tại đây.

TS. Nguyễn Xuân Chính, TS. Lê Minh Long

(Nguồn: Tạp chí KHCN Xây dựng, số 2/2006)